技术参数

| 序号 | 技术指标 | 技术参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技能要求 | 对人体皮肤的病变组织进行放大拍摄、实时动态观察，并对病变组织拍照采集皮肤镜影像图片，进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，输出打印图文报告 |
| 2 | 皮肤镜图像采集方法 | 非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头 |
| 3 | 放大原理 | 光学显微放大 |
| 4 | 倍率 | 20X、 |
| ＃5 | 镜头分辨率 | ≥30线对/mm |
| 6 | 倍率误差 | ≤±5% |
| 7 | 偏振光法 | 交叉偏振原理，线偏振，偏振度0-90可任意调节选择 |
| ＃8 | 图像传感器 | 1/2ꞌꞌColor CMOS，300万像素，10bit |
| 9 | 图像采集分辨率 | 2048*1536，11fps |
| 10 | 信噪比 | 43.5dB |
| ＊11 | 像素缺陷 | ≤2个，且中央图像区25%面积的像素缺陷≤0个 |
| 12 | 图像畸变率 | ≤±10% |
| 13 | 成像均匀度 | ≥70% |
| 14 | 图像中心偏差 | ≤5mm |
| 15 | 图像色差（ΔEab） | ≤35 |
| 16 | 白平衡调节方式 | 手动/自动，可调。满足0.8≤R/G≤1.2，0.8≤B/G≤1.2 |
| 17 | 曝光 | 自动 |
| ＃18 | 镜头拍摄口径 | ≥15mm |
| 19 | 镜头通光口径 | 20X时≥10mm |
| 20 | 成像视野范围 | 13mm×9mm，±1mm |
| 21 | 光源波长 | 400nm＜λ＜700nm |
| 22 | 光源照度 | 4档调节，内置LED光源，光源照度10000-15000Lux |
| 23 | 受照面温升 | ΔT≤5℃。 |
| 26 | 多倍数皮肤镜镜头联机 | 同时联机镜头数量≥2个 |
| ＃27 | 防交叉感染 | 采用与镜头一体式硬质材料物理隔离，透光率≥85% |
| 28 | 图像传输方式 | USB或HDMI，高清时时传输 |
| ＊29 | 图像采集方式 | 实时采集，方式≥2种：手柄采集、脚踏开关采集 |
| 30 | 信息管理 | 患者信息至少包含“姓名、年龄、籍贯、ID号、电话、住址、身份证号、人种、申请医生、医生意见、图像分析、疾病类别”。以卡片、列表形式直观显示 |
| 31 | 信息录入 | 支持新建、导入病历、身份证采集 |
| 32 | 权限管理 | 软件配合专用加密锁使用，具有首诊医师、复诊医师、超级用户分级管理权限，保护病人隐私 |
| ＃33 | 信息查询 | 包含按“姓名、年龄、籍贯、ID号、职业、疾病”进行模糊查询及关键词查询、统计；可按检查日期方式随诊跟踪与查询 |
| 34 | 图像获取 | 支持图像实时观测、采集、存储 |
| 35 | 图像处理 | ≥6种，镜像、反色、标定、标注、颜色，对比度调节 |
| 36 | 测量工具 | ≥6种，直线、曲线、角度、面积、矩形、多边形 |
| 37 | 报告输出 | 支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出，每份报告可合并输出图片≥4张 |
| 38 | 输出分辨率 | 5760*1440dpi |
| 39 | 扩展功能 | 可升级与HIS连接，可升级远程共享，可升级与其他影像设备联机 |
| 40 | 分析方法 （研究用） | 支持ABCD法、七分法、LAB测量、密度分析法 |
| 41 | 参考资料 （研究用） | 内置皮肤病图谱，便于参考学习；可向工作站分析软件中自主导入、导出皮肤镜、皮肤CT、皮肤B超的病历图谱 |
| 42 | 电脑 | 1T硬盘、4G内存、i3处理器，显示器≥17"，显示分辨率≥1920*1080 |
| 43 | 电源安全 | 配置专用隔离电源，实现漏电保护 |
| 44 | 台车 | 配置专用台车，支持可升降操作 |
| ＊45 | 技术文件 | 皮肤镜数据指标需提供有药监局“检验专用章”的检测报告 |
| ＊46 | 注册证 | 具有药监局颁发的“皮肤镜图像处理工作站”注册证 |
| 47 | 售后服务 | 质保期≥12个月，在皮肤镜临床培训能力 |